MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

# PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 068/2009

### PROCESSO Nº 23110.003403/2009- 13

A Universidade Federal de Pelotas torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do Tipo Menor Preço, REGISTRO DE PREÇO com validade de 06 (seis) meses, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, destinado aos Cursos de Química Industrial, Química de Alimentos, Engenharia Hídrica, Engenharia do Petróleo e outros, desta Universidade, conforme pedido 020 /2009 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI. O certame será regido pelas Leis nº 10.520/02, 11.488/07, LC 123/2006, pelos Decretos 3555/00, 3931/01, 4342/02, 5450/05 e 6.204/07, e no que couber na Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

- DATA, HORÁRIO E LOCAL PARA ABERTURA DA LICITAÇÃO:

DATA: 22/09/2009

HORÁRIO: 09:00 horas (horário de Brasília)

LOCAL: www.comprasnet.gov.br

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1. A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO com validade de 06 (seis) meses, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, destinado aos Cursos de Química Industrial, Química de Alimentos, Engenharia Hídrica, Engenharia do Petróleo e outros, desta Universidade, conforme pedido 020/2009 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, especificado no Termo de Referência, Anexo 01 do presente Edital.

2.2. A UFPel reserva-se o direito de, a qualquer momento, aumentar ou reduzir o objeto deste EDITAL, nos limites da Lei 8.666/93, art. 65,  § 1º.

2.3. Qualquer discordância entre a descrição do objeto neste edital e o contido no comprasnet, valerá o primeiro.

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.

3.2. A licitante deverá estar cadastrada e habilitada parcialmente no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, na forma da Lei.

3.3. As empresas não cadastradas no SICAF, e que tiverem interesse em participar do presente Pregão, deverão providenciar o seu cadastramento junto a qualquer Unidade Cadastradora dos órgãos da Administração Pública, até o terceiro dia útil anterior a data de recebimento da proposta (Decreto nº 3.722/2001, art. 3º, § Único).

3.4. Para participar do presente edital a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

3.5. O licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório, nos termos do art. 21, parágrafo 2.º, do Decreto n.º 5.450/2005.

3.6. Não será permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, de interessados que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, estando também abrangidos pela proibição aqueles que tenham sido punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a UFPel, ou declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública.

3.7. Este Pregão seguirá as determinações dos Art.1º, 6º e Parágrafo único Art. 6º do Decreto 6.204/2007.

3.8. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição da chave de identificação e da senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º § 1º), no sítio: www.comprasnet.gov.br.

4.2. O credenciamento da Licitante dependerá de registro atualizado, bem como a sua manutenção, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º, § 2º).

4.3. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Decreto nº 5.450/2005, Art. 3º  § 5º).

4.4. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este pregão eletrônico.

5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O encaminhamento das propostas de preços, dar-se-á pela utilização de senha privativa da licitante, a partir da publicação do edital, até a data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital, exclusivamente, por meio de sistema eletrônico.

5.1.1. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.2. A licitante será responsável pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à UFPel responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.3. Incumbirá ainda ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Decreto nº 5.450/2005).

5.4. No campo reservado para a descrição detalhada do objeto ofertado, o(s) licitante(s) deverá(ão) informar detalhadamente as características do objeto licitado, tendo em vista que este campo, de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, foi alterado passando de 800 (oitocentos)  caracteres para 5.000 (cinco mil) caracteres, e atentando para o fato de que aquelas informações que conflitarem com o edital ensejarão a desclassificação da empresa licitante no item. Não será mais aceito, portanto, a expressão “conforme o edital”.

5.5. A PROPOSTA DEVERÁ CONTER:

5.5.1. O Preço unitário e total (CIF), por item, para cada item cotado.

5.5.2. Especificação clara do objeto de acordo com o Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

5.5.3. Marca para todos os itens cotados.

5.5.4. Nos preços de cada produto deverão estar incluídos, obrigatoriamente, impostos, fretes, taxas e demais incidências.

5.5.5. Na cotação de preços e na fase de lances serão aceitos somente 02 (dois) dígitos após a vírgula. Caso isto não ocorra, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens fazendo arredondamentos para menor, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

5.5.6. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam de acordo com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.5.7. A desclassificação da proposta será fundamentada, registrada e acompanhada em tempo real, no sistema eletrônico.

5.5.8. O CNPJ da proponente, empresa cadastrada no SICAF e habilitada na licitação, deverá ser o mesmo para efeito de emissão das notas fiscais e posterior pagamento.

5.5.9. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço proposto, a empresa obrigar-se-á a fornecer os materiais descritos neste edital.

5.5.10. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias.

5.5.11. Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

5.5.12. No caso de divergência entre a especificação contida neste edital e no sistema SIASG, prevalecerá a descrita neste edital.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO E DA FORMULAÇÃO DOS LANCES

6.1. A partir da data e horário (horário de Brasília) estipulados no item 01 deste edital terá início a sessão pública do Pregão Eletrônico nº 068/2009, com a divulgação das Propostas de Preços recebidas e início da etapa de lances, conforme Edital e de acordo com o Decreto n.º 5.450/2005.

6.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.

6.3. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada, pelo sistema, o recebimento dos lances e o valor consignado no registro.

6.3.1. Os lances deverão ser ofertados para o valor UNITÁRIO do item, com apenas duas casas decimais. Caso não ocorra isto, o Pregoeiro estará autorizado a adjudicar os itens desconsiderando a terceira e quarta casa após a vírgula, de forma que o valor fique com no máximo duas casas decimais.

6.4. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

6.5. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.6. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.

6.7. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação da licitante.

6.8. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes os lances continuarão sendo recebidos sem prejuízos aos atos realizados.

6.9. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes.

6.10. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, a critério do pregoeiro, após o que transcorrerá período de tempo de até trinta (30) minutos, aleatoriamente determinados, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.11. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate técnico, através do chat bilaterial, nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 e art. 34 da Lei nº 11.488/07, será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas.

6.11.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

6.12. Para efeito do disposto no subitem 6.11 acima, ocorrendo o empate técnico, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada será convocada para, em querendo, apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte ou cooperativa, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 6.11.1 acima, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 6.11.1 acima, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos neste subitem 6.12, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

6.12.1. O disposto no subitem 6.12 acima somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

6.13. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, ou do procedimento em caso de empate técnico, conforme disposto no subitem 6.12 acima, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, bem assim decidir sobre sua aceitação.

6.14. Para que seja aplicado o descrito no item 6.11, a Licitante que se enquadrar como microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, deverá expor sua condição (ME, EPP ou Cooperativa) em campo próprio no sistema, no momento do registro de sua proposta no Comprasnet, para que o sistema possa aplicar o exposto na LC 123/06 e no art. 34, da Lei nº. 11.488/07.

7. DO JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. O Pregoeiro efetuará o julgamento da proposta de menor preço unitário por item após o encerramento da etapa de lances, podendo encaminhar pelo sistema eletrônico contrapropostas, diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.2. Caso não se realize lance, será verificado a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor estimado para a contratação.

7.3. Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério do menor preço por item, observados as especificações constantes no Termo de Referência em anexo ao presente Edital.

7.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda as especificações deste edital.

7.5. Declarada encerrada a etapa competitiva, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para a contratação e verificará a habilitação da licitante, conforme disposto no item 8 deste Edital.

7.6. A indicação do lance da vencedora, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão constarão na ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

7.7.  No caso da empresa licitante ser desclassificada, o Pregoeiro solicitará, via chat, o envio da documentação exigida no item 8 do edital para a próxima empresa subseqüente. A empresa terá o prazo de 15 (quinze) minutos para o envio da documentação via fax e/ou e-mail, sob pena de desclassificação.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, apresentar os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.5, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, impreterivelmente, no seguinte endereço: Universidade Federal de Pelotas, Campus Universitário Anglo, Rua Gomes Carneiro nº 01 – Cep: 96010-610 – Centro - Pelotas/RS.

Deverá constar os seguintes dizeres em sua parte externa frontal:

###### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2009

RAZÃO SOCIAL E CNPJ

PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

8.1.1. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, de responsabilidade da licitante, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br.

8.1.2. Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, disponibilizada em campo específico no sítio: www.comprasnet.gov.br.

8.1.3. Termo de Registro de Preços, conforme modelo constante no Anexo 02 deste Edital.

8.1.4. Catálogo com as especificações técnicas dos equipamentos.

8.1.5. Atestado(s) de Capacidade Técnica (declaração ou certidão), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando ter a empresa licitante prestado serviços compatíveis e pertinentes ao objeto licitado.

8.2 Serão consideradas inabilitadas as empresas que não atenderam ao item 8 deste edital.

9. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

9.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá solicitar, ao pregoeiro, esclarecimentos referentes ao processo licitatório, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, no seguinte endereço: cpl@ufpel.edu.br.

9.2. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão, na forma eletrônica.

9.3. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas, serão divulgados no site www.comprasnet.gov.br, no link: acesso livre/pregões/agendados. O fornecedor, além do acesso livre, poderá visualizar também no menu principal, no link: “visualizar impugnações/esclarecimentos/avisos”.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três (03) dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para, querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.

10.3. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Seção Licitações, no endereço indicado no item 2.1 do termo de referência deste edital;

10.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da Licitação ao licitante vencedor.

11. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

11.1 O Registro de Preços será formalizado mediante assinatura da Ata de Registro de preços pela UFPEL e pelos licitantes. A Ata, publicada no sítio: www.comprasnet.gov.br , terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições e prazo estipulados no Edital.

11.1.1. A UFPEL convocará as licitantes vencedoras para assinatura do Termo de Registro de Preços, nos termos do Anexo 02 deste Edital, o qual fará parte integrante da Ata de Registro de Preços.

11.2. A existência de preços registrados não assegura ao licitante o direito ao fornecimento do objeto, podendo a Administração, se assim entender, promover nova licitação específica para aquisição dos mesmos, sendo assegurada, entretanto, ao fornecedor com preço registrado o fornecimento em igualdade de condições.

12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

12.1. Os recursos orçamentários, para fazer frente às despesas da presente licitação serão alocados quando da emissão de Notas de Empenho, em caso de necessidade de aquisição, obedecido o prazo de entrega previsto na proposta.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento devido à Contratada será efetuado por meio de Ordem Bancária, mediante a apresentação da fatura, atestada e visada pelos órgãos de fiscalização e acompanhamento do recebimento do material, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da Administração na fatura apresentada.

13.2. A fatura que for apresentada com erro será devolvida à Contratada para retificação e reapresentação, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação.

13.3. Fica a empresa ciente que por ocasião do pagamento será verificada a situação da empresa quanto à regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

14. DAS PENALIDADES

14.1. As penalidades contratuais são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

14.2. A licitante vencedora incorrerá em atraso na entrega do objeto licitado, se não fornecer o produto a partir do 1º (primeiro) dia após o prazo estipulado no item 15.3 do Edital.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. À Universidade, por interesse público justificado, é reservado o direito de revogar este Pregão, nos termos da legislação, sem que caiba aos participantes, direito à reclamação ou indenização.

15.2. A simples participação nessa licitação implica na aceitação plena e incondicional do inteiro teor expresso neste Edital, desde que transcorrido ¨in albis¨, o prazo estabelecido no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

15.3. O prazo de entrega dos produtos, objeto da nota de Empenho, não poderá exceder a 30 (trinta) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe a empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

15.4. O prazo de validade da proposta, será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura até a data de homologação desta licitação.

15.5. Os produtos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da entrega em nossa Universidade.

15.6. Os produtos fornecidos fora das especificações, ficarão sujeitos à imediata substituição pelo fornecedor, sem qualquer ônus para a Universidade.

15.7. As condições e preços acolhidos na proposta aceita serão irreversíveis, na forma determinada pelo Edital.

15.8. A licitante vencedora obriga-se a manter durante o período da contratação, as condições de qualificação e habilitação exigidas no ato convocatório, notadamente a regularidade fiscal, sem a qual não será efetivado pagamento algum, sem configuração de mora da UFPel.

15.9. No caso de não haver expediente no dia marcado para a realização desta licitação, a mesma será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidas todas as demais condições.

15.10. Conforme esclarecimento exposto no sitio do comprasnet, no campo “Descrição Complementar” de preenchimento obrigatório pelo fornecedor, houve modificação de 800 para 5.000 caracteres, bem como seu título para “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”.

15.11. O presente edital de Pregão encontra-se de acordo com o Parecer da Procuradoria Jurídica/UFPel.

15.12. As dúvidas e inadimplência serão resolvidas no foro da Justiça Federal-Subseção Judiciária de Pelotas.

15.13. Informações e outros elementos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação, serão solicitados ao pregoeiro, exclusivamente através do endereço eletrônico: cpl@ufpel.edu.br

Pelotas, 05 de junho de 2009.

Joaquim de Figueiredo Passos

Diretor D.M.P.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

# UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

## PRÓ-REITORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

ANEXO I

#### TERMO DE REFERÊNCIA

Pregão Nº 068/2009

### PROCESSO Nº 23110.003403/2009- 13

1 - DO OBJETO

1.1 – A presente licitação tem por objeto REGISTRO DE PREÇO com validade de 06 (seis) meses, visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, destinado aos Cursos de Química Industrial, Química de Alimentos, Engenharia Hídrica, Engenharia do Petróleo e outros, desta Universidade, conforme pedido 020/2009 do Comitê de Planejamento e Infra-Estrutura do REUNI, com características iguais, similares ou compatíveis com a seguinte configuração mínima:

| ITEM | QTDE. | UNID. | DESCRIÇÃO | Valor unitário máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 20 | Cada | PHmetro de bancada (mv e temperatura). Resolução pH: 0.01. Precisão (a 20°C): pH ± 0.01mv, ± 0.2 mv, ± 1 mv, ºC ± 0.4. Calibração pH automática a 1 ou 2 pontos em 7 padrões memorizados (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45). Compensação da temperatura manual ou automática de -20.0 a 120.0°C. Eletrodo de pH HI 1131P, corpo em vidro, junção única. Sonda de temperatura HI 7669/2W em aço inoxidável. Registro de dados: 100 amostras. Condições de utilização de 0 a 50ºC. Umidade relativa: 95% (sem condensação). Voltagem: 220 V. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 1.403,00 |
| 02 | 10 | Cada | Fotômetro de chama. Com microprocessador c/ filtros de Na, K, Ca, Li e c/ compressor. Tipos de leitura no display: faixas de leitura de 0 - 100 ppm p / Na, K, Ca; 0 - 20 ppm p/ Na, K, Ca; 0 - 200 meg/l p/ Na, K, Li, Ca (selecionáveis). Reprodutividade: 1% para 10 leituras consecutivas. Volume de amostra: 5 a 7 ml/min. Tempo de resposta; 6 a 8 segundos. Tipo de acendimento: automático. Pressão de ar: 10 a 15 lb/pol2. Voltagem: 110/220 V. Frequência: 50/60 Hz. Tipo de pintura: epóxi (alta resistência). Calibração automática de todos os parâmetros. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 10.640,00 |
| 03 | 10 | Cada | Viscosímetro rotativo microprocessado digital. Faixa de trabalho: 100 a 6.000.000 mpa.s. Velocidade: 0,1 a 90 rpm. Voltagem: 220 V. Precisão de ± 2% do fundo de escala. Leitura direta em mpa.s, que dispensa o uso de tabelas e cálculos. Faixa de indicação de temperatura de 0 a 100°C com precisão de ±1°C. 4 rotores, base de três pés, haste de sustentação, sensor de temperatura. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 8.651,00 |
| 04 | 20 | Cada | Condutivímetro de bolso. Display em cristal líquido de fácil visualização: dígitos com 11mm altura. Faixa de medição: de 0,1 a 199,9 μS. Precisão de ± 2% (fundo de escala). Compensação automática da temperatura entre 10ºC e 40ºC. Reprodutibilidade de ± 2% (fundo de escala). Bateria compatível com o equipamento (inclusa). Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 452,00 |
| 05 | 10 | Cada | Bomba de vácuo. Tipo rotor de palhetas lubrificadas a óleo. Vácuo máximo: 685mm/hg. Bomba de vácuo e compressor de ar sistema de palhetas rotativas lubrificadas a óleo. Bombas de vácuo produzindo alternadamente vácuo ou ar comprimido conforme a necessidade. Baixa vibração. Rotação: 1700rpm. Alimentação: bivolt (110/220 V). Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 1.406,00 |
| 06 | 20 | Cada | Agitador magnético macro com aquecimento. Diâmetro da placa de 14 cm. Motor de indução com rolamento e mancal 25 W. Agita até 6 litros. Velocidade controlada por circuito eletrônico proporcionando uma rotação de 80 a 1500 rpm. Plataforma superior em alumínio revestido de epóxi. Corpo em chapa de aço revestido de epóxi. Temperatura controlada por termostato capilar de 50 a 320°C. Acompanha uma barra magnética de 9x25 mm. Voltagem: 220 V. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 938,00 |
| 07 | 10 | Cada | Timer digital de 3 canais. Com display mostrando: hh:mm:ss. Contagem progressiva/regressiva. Alarme. Com imã. Bateria compatível com o equipamento inclusa. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 70,00 |
| 08 | 20 | Cada | Deionizador básico. Trabalha com resinas de troca iônica (catiônica e aniônica) que estão na mesma coluna. Confeccionado em plástico PVC. Com sensor condutivímetro de alarme ótico (alertando da necessidade da troca da coluna). Condutividade: 0,7 a 4,0 mS/cm. Resistividade: 1,5 a 0,3 M Wxcm. pH: 5 a 8. Eletrólitos totais dissolvidos: <1 ppm. Com colunas intercambiáveis saturadas. Voltagem: 220 V. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 740,00 |
| 09 | 10 | Cada | Evaporador rotativo a vácuo c/ banho maria e sistema de elevação condensador inclinado. Controle eletrônico da velocidade de rotação: 10 a 120 rpm. Movimento articulado de 10 cm na elevação e giratório de 360º. Banho maria embutido na base, com termostato tipo bulbo capilar em inox. Temperatura do banho entre 30 e 120º C. Condensador em vidro borosilicato. Balão de evaporação em borosilicato, tipo pera com capacidade para 1 litro, com junta esmerilhada 24/40. Balão receptor em borosilicato com capacidade de 1 litro, com junta 24/40 esmerilhada. Pinças de segurança tipo keck para as juntas. Eixo giratório em vidro reforçado com retentores para vedação do sistema. Alimentação: 220 V. Potência: 1000 watts. 220 V. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 4.821,00 |
| 10 | 10 | Cada | Banho ultrassônico. Equipamento computadorizado. Com aquecimento. Painel com teclado de membrana de alta durabilidade. Timer digital e alarme de final de ciclo. Voltagem: 220 V. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 1.389,00 |
| 11 | 10 | Cada | Banho ultratermostático microprocessado com circulador. Microprocessador com sistema PID para o controle de temperatura com precisão de 0,1° C com sensor tipo PT100. Faixa de trabalho de -10°C a 100°C c/ indicação digital e Set Point. Unidade de refrigeração selada. Resistência de aquecimento tipo tubular, blindada em aço inox de fácil substituição. Montado em caixa de aço carbono c/tratamento anticorrosivo e acabamento epóxi texturizado eletrostático. Painel em policarbonato c/ indicação de funções. Bomba de demanda incorporada para circulação interna e externa com regulagem através de válvula de esfera. Possui cuba em aço inox estampado e polido (sem soldas ou emendas ) c/ volume nominal de 9 litros. Alimentação em rede de 220 V, 1400 W, 60 Hz. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 3.955,00 |
| 12 | 10 | Cada | Refratômetro de bancada digital. Faixa de medição: 0.0 a 95.0% brix. Precisão de ± 0.05%, na faixa de 0.0 a 95.0%. Compensação automática de temperatura e ajuste do "ponto zero" (calibração) com água. Quatro escalas: brix, açúcar invertido, fhcs-55 e fhcs-42 (frutose de xarope de milho). Categoria nº. 3150. Faixa de medição: 0.0 a 95.0%. Escala mínima: 0.01%. Precisão: ±0.05%. Temperatura: compensação automática de +5 a +40º C. Classe de proteção: ip64 - pó e respingo d água. Alimentação: 100 a 240 V, 50/60 Hz. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 2.553,00 |
| 13 | 10 | Cada | Titulador automático digital microprocessado. Gama: de -2000.0 a 2000.0 mV / de -2.000 a 20.000 pH / de -5.0 a 105.0º C. Precisão: ± 0.1 mV / ± 0.001 pH / ± 0.1ºC. Resolução: 0.1 mV / 0.1/0.01/0.001 pH / 0.1ºC. Capacidade da bureta: 5 ml (±5 ml), 10 ml (±10 ml), 25 ml (±25 ml) e 50 ml (±50 ml) com resolução indicada de 0.001 ml. Resolução da bureta: 1/40000. Precisão da dosagem 0.1% do volume total da bureta. Agitação programável agitador com hélice, de 100 a 2500 rpm com resolução de 100 rpm. Velocidade de fluxo selecionável de 0.1 ml/min. a 2x vol. bureta/min. Compensação da temperatura: as medições de pH são automaticamente compensadas na temperatura. Voltagem: 220 V. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 7.906,00 |
| 14 | 10 | Cada | Balança analítica eletrônica. Capacidade total de 210 g. Auto calibração por meio de peso interno. Funções internas controladas por microprocessador. Display tipo LED de fácil visualização na cor verde. Legibilidade de 0,1mg (quatro casas decimais). Tara total 210g. Desvio Padrão ± 0,1mg. Linearidade ± 0.2mg. Tempo de estabilização: 05 segundos. Compensação automática da temperatura ambiente no momento da pesagem, entre 10 e 40°C. Indicador visual da estabilização da leitura, assegurando resultados confiáveis. Compartimento de pesagem com três portas, duas laterais e uma superior. Dimensões aproximadas da câmara de pesagem: A=24 x L=18 x P= 15 cm. Prato com protetor contra pó e diâmetro de 8,5 cm. Com programa interno de estabilização de algarismos. Possui 4 filtros contra vibração adaptáveis à necessidade e ambiente de trabalho. Executa pesagem por baixo, para determinação da densidade (peso específico). Com selo e Lacre do INMETRO. Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra. Possui saída serial RS232. Acompanha capa plástica e manual de instruções. Voltagem: 220 V. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 4.339,00 |
| 15 | 10 | Cada | Balança semi-analítica. Capacidade: 4200 g. Precisão: 0,01 g. Calibração manual. Display analógico: porcentagem, contagem de peças, seleção de unidades. Leitura: 0,01 g. Pesos para calibração externa: 1000-4200 g. Repetitividade: maior ou igual a 0,01 g. Linearidade; +/- 0,02 g. Display: LCD iluminado. Alimentação: 12 V, 1 A, com fonte externa AC 100 ~ 240 V. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 2.323,00 |
| 16 | 10 | Cada | Banho Maria. Tanque em aço inox 304 sem soldas e cantos arredondados. Gabinete em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático. Torneira para drenagem da água. Resistência tubular blindada. Com estante para 60 tubos de ensaio. Imunidade a vibrações mecânicas e ruídos elétricos. Faixa de trabalho entre 5ºC acima da temperatura ambiente até 120ºC. Controlador eletrônico micro-controlado. Indicação digital da temperatura programada no “display”. Sensor de temperatura tipo “PT100”, encapsulado em aço inoxidável com sensibilidade de +- 0,1 ºC. Dispositivo de nível constante. Motor de agitação com eixo e hélice de aço inox 304. Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, dois fases e um terra NBR 13249. Proteção contra a falta de água na cuba. Voltagem de 220 volts. Acompanha tampa angular tipo pingadeira, bandeja perfurada em aço inox e manual de instruções. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 3.039,00 |
| 17 | 20 | Cada | Estufa de esterilização e secagem 30 litros. Construção em chapa de aço tratada contra corrosão. Isolamento térmico em lã de vidro. Controlador de temperatura regulável de ambiente à 230°C. Parte interna em tinta alumínio resistente a alta temperatura. Parte externa com pintura epóxi. Suspiro na parte superior para eliminar excesso de calor. Vedação na porta em gaxeta de amianto. Pés reguláveis. Voltagem: 220 V. Controlador: analógico. Variação: +/- 0,5°C. Temperatura: 230ºC. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 964,00 |
| 18 | 10 | Cada | Estufa de esterilização e secagem 80 litros. Construção em chapa de aço tratada contra corrosão. Isolamento térmico em lã de vidro. Controlador de temperatura regulável de ambiente à 230°C. Parte interna em tinta alumínio resistente a alta temperatura. Parte externa com pintura epóxi. Suspiro na parte superior para eliminar excesso de calor. Vedação na porta em gaxeta de amianto. Pés reguláveis. Voltagem: 220 V. Controlador: analógico. Variação: +/- 0,5°C. Temperatura: 230ºC. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 2.174,00 |
| 19 | 10 | Cada | Estufa de esterilização e secagem 150 litros. Construção em chapa de aço tratada contra corrosão. Isolamento térmico em lã de vidro. Controlador de temperatura regulável de ambiente à 230°C. Parte interna em tinta alumínio resistente a alta temperatura. Parte externa com pintura epóxi. Suspiro na parte superior para eliminar excesso de calor. Vedação na porta em gaxeta de amianto. Pés reguláveis. Voltagem: 220 V. Controlador: analógico. Variação: +/- 0,5°C. Temperatura: 230ºC. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 3.422,00 |
| 20 | 10 | Cada | Forno mufla digital 6,75 litros. Display simples com controlador microprocessado. Voltagem: 220 V, trifásico. Forno elétrico industrial tipo mufla. Temperatura até 1200ºC. Sensor tipo K. Confeccionado em chapa de aço tratada com esmalte sintético. Porta com contra peso e abertura tipo bandeja. Painel de comando na base com pirômetro digital. Display simples e acionamento por contador. Dimensões internas aproximadas (AxLxP): 150x150x300mm. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 4.437,00 |
| 21 | 10 | Cada | Conjunto Soxhlet. Bateria de extração com capacidade para 6 provas. Controle de temperatura: eletrônico/analógico individual com led indicador. Temperatura: de ambiente +7 até 300°C. Precisão: ±5°C. Potência da resistência: 6 de 400 watts. Gabinete: em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática. Resistência: em placa de pirocerâmica e base de alumínio de 120 x 120mm. Suporte do condensador em alumínio com garras em aço inox. Dimensões totais aproximadas (LxPxA): 840x270x740mm. Voltagem: 220 V. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 1.954,00 |
| 22 | 10 | Cada | Destilador de Kjeldahl. Semi-automático: destilação rápida e eficiente, com enchimento semi-automático da caldeira geradora de vapor, sistema de indicação visual de nível e drenagem semi-automática. Depósito de NaOH com capacidade para 200 ml com escala graduada. Gabinete em aço inox. Destilação executada no mesmo tubo onde foi feita a digestão aceitando tubos de digestão/destilação de 25mm de diâmetro com 250 mm de altura ou de 50mm de diâmetro com 250mm de altura. Vapor produzido utilizando a água da torneira, água destilada, deionizada ou osmosificada. Produção do vapor por meio de resistência tubular blindada. Caldeira de produção do vapor com capacidade de 2000 ml em vidro reforçado, com enchimento automático. Nível da caldeira com visor frontal e saída de descompressão do sistema através de tubos de silicone. Sistema de segurança da caldeira através de termostatos. Sistema de fixação do tubo de digestão/destilação através de macaco elevatório. Suporte para o frasco erlenmeyer receptor do destilado, com sistema para receber frascos de várias capacidades. Protetor móvel de segurança do tubo de destilação em acrílico. Painel frontal com comandos das válvulas, aquecimento e iluminação. Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra. Acompanha manual de instruções. Voltagem: 220 V. Potência: 1500 w. Dimensões externas aproximadas (AxLxP): 70x43x41cm. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 4.682,00 |
| 23 | 10 | Cada | Conjunto para filtração em vidro borosilicato alta resistência: holder totalmente em vidro para remoção de partículas de solventes para determinações analíticas. Material: vidro de qualidade suportando temperatura superior a 270°C. Componentes principais: funil, unidade de filtração e kitassato. Vidro diâmetro: 47 mm (ou 50 mm). Capacidade 1000 ml. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 2.000,00 |
| 24 | 05 | Cada | Moinho triturador com esferas: para moagem de materiais pelo sistema de jarro (até 30 litros) e bolas. Estrutura pesada com alça para transporte, cantoneira de ferro com pintura eletrostática. Tampas laterais e protetor de correias e polias. Rolos giratórios com 48 cm comprimento revestidos em borracha. Possui rolamentos laterais para evitar a queda do jarro. 150 rpm na tração, motor de indução para uso contínuo. Voltagem: 220 V. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 7.116,00 |
| 25 | 20 | Cada | Manta aquecedora, 1000ml. Internamente confeccionada em tecido de fibra de vidro com resistência incorporada. Externamente em alumínio com acabamento em epóxi. Atinge a temperatura máxima de 300°C. Capacidade: 1 Litro. Potência: 330 W. Voltagem: 220 V. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 371,00 |
| 26 | 20 | Cada | Manta aquecedora, 2000ml. Internamente confeccionada em tecido de fibra de vidro com resistência incorporada. Externamente em alumínio com acabamento em epóxi. Atinge a temperatura máxima de 300°C. Capacidade: 2 Litros. Potência: 480 W. Voltagem: 220 V. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 494,00 |
| 27 | 10 | Cada | Gabinete UV p/ visualização de fluorescência c/ lâmpada (p/cromatografia e microbiologia) c/visor proteção UV: ideal para visualização de fluorescência em cromatografia (TLC) e microbiologia. Possui aberturas laterais para acesso ao compartimento interno. Suporte/abertura para lâmpada UV. Dimensões aproximadas (LxPxA): 320x220x170mm. Abertura (LxA): 150x190mm. Base para a lâmpada: 8,5 x 14,5cm. Lâmpada UV: 254nm e 365nm (nanômetro). Potência: 6 W. Voltagem: 220 V. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 1.121,00 |
| 28 | 10 | Cada | Capela de exaustão de gases (média). Dimensões úteis: 66x110x64cm. Voltagem: 220 V. Construída em fibra de vidro laminada com reforços para evitar o flexionamento de suas paredes. Porta em vidro temperado, resistente aos solventes e fácil limpeza, com deslocamento vertical (tipo guilhotina) e sistema de contrapeso que permite ajustar a abertura em qualquer ponto. Abertura máxima da porta: 60 cm. Iluminação interna tipo fluorescente. Acompanha exaustor laminado em fibra de vidro com turbina em material resistente aos gases corrosivos e tubo de saída com diâmetro de 100mm. Motor blindado de 1/8 HP, com ventilação externa. Equipamento novo, acompanhado de manual de instruções em português e cabo(s) de conexão. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 2.875,00 |
| 29 | 20 | Cada | Agitador de Tubos Tipo Vortex. Operação em modo contínuo ou pulso (toque). Tensão (voltagem): 220 volts. Faixa de velocidade de: 0 a 3.000 rpm, com referência entre pontos de 1 a 10. Controlador de velocidade. Homogeneização precisa de amostras contidas em microtubos de centrifugação de 0.5 - 2.0ml. Tubos de centrifugação (Tipo Falcon) de 15 - 50ml. Mecanismo de agitação de alta resistência. Nível de ruído extremamente baixo. Sistema de amortecedores para diminuir vibrações. Base com pés de borracha. Modo de operação contínuo ou pulso. No funcionamento por pulso, o equipamento funciona automaticamente, sempre que o tubo for pressionado sobre a superfície de agitação. Acabamento em epóxi eletrostático. Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, dois fases e um terra NBR13249. Acompanha manual de instruções. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 720,00 |
| 30 | 10 | Cada | Autoclave. Capacidade 18 litros. Parte externa em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático. Reservatório em aço inoxidável 304. Tampa em bronze fundido e estanhado internamente. Tampa com vedação. Manípulos de baquelite reforçado para prender a tampa. Resistência tubular blindada. Válvula de segurança e sistema de regulagem de pressão por meio de contrapeso regulável conforme NR13. Sensor de temperatura de Pt100, com proteção em aço inox. Manômetro para indicar a pressão interna da câmara de trabalho, com escala em pressão e temperatura. Manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm2) e temperatura (100 a 143oC). Torneira para descarga. Cabo de força com dupla isolação. Voltagem: 220 V. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 3.560,00 |
| 31 | 10 | Cada | Autoclave. Capacidade 30 litros. Autoclave de câmara simples para esterilização de materiais e utensílios diversos. Câmara de esterilização em aço inox AISI 304. Gabinete em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático. Tampa em bronze fundido, internamento estanhado e externamente polida com guarnição de vedação em silicone. Válvula de segurança e controle da pressão por meio de contra-peso regulável. Manípulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa. Resistência tubular de imersão blindada com tubo de cobre cromado. Manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm2) e temperatura (100 a 143ºC). Painel com chave seletora de calor (MIN, MED e MAX), lâmpada indicadora liga/desliga e instruções de uso. Cestos internos em aço inox AISI 304. Registro de esfera para drenagem e limpeza da câmara de esterilização. Capacidade da Câmara: 30 litros. Potência: 2000 W. Voltagem: 220 V. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 4.766,00 |
| 32 | 10 | Cada | Capela ou bancada de fluxo laminar vertical Classe II B3. Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1. Chapa de alumínio naval com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi. Gabinete de trabalho em aço inox AISI 304 (incluindo paredes e tampo da mesa de trabalho) evitando corrosão. Assoalho liso para maior facilidade na limpeza. Ventilador tipo siroco. Motor de 1/2 CV com proteção térmica e regulagem eletrônica de velocidade para perda de pressão (três velocidades). Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção. Filtro tipo HEPA classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99.99 % DOP para partículas de 0,3 mícron; moldura em alumínio anodisado. Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% Ashrae colorimétrico, 92% ashrae gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA). Vidro temperado frontal tipo basculante com inclinação de 5 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos). Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal totalmente fechado. Quatro interruptores, (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV). Painel elétrico removível. Baixo nível de ruído 60 dB. Velocidade do ar 0,45 m/s +- 20%. Vazão de ar 627 m³/h. 01 Tomada auxiliar (220 V) interna. 01 Lâmpada fluorescente de 20 W. 01 Lâmpada UV de 15 W. 01 Válvula para gás ou vácuo. Alimentação: 220 V, 60 Hz. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 24.677,00 |
| 33 | 10 | Cada | Capela de fluxo laminar horizontal. Gabinete externo em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático. Plataforma de Trabalho totalmente em aço inoxidável 304. Ventilador tipo siroco, índice de ruído menor que 67 DB. Circulação do ar - sentido horizontal, com velocidade de 0,45m/s. Filtro do tipo Hepa Plissado de alta eficiência de retenção de particulados (HEPA), classe A3, normas ABNT-NBR 6401, eficiência de 99,99%, retendo partículas de até 0,3 micron (micra), conforme MIL STD 282. Equipado com pré-filtro classe G3 ABNT-NBR 6401, com eficiência gravimétrica de 90% de acordo com 76. Tomada elétrica auxiliar dentro da câmara de trabalho. Display Digital Indicador de Pressão Diferencial do Filtro Hepa. Horímetro que mostra os minutos, lâmpada UV ou as horas corridas de funcionamento da capela. Iluminação interna através de lâmpada (fria) fluorescente. Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos (dois fases e um terra). Acompanha manual de instruções. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 12.828,00 |
| 34 | 20 | Cada | Contador de colônias. Gabinete em material plástico resistente com acabamento em epóxi. Inclinação com ângulo regulável. Alojamento da placa quadriculado para facilitar a contagem. Iluminação fluorescente circular com clara visibilidade. Lupa com aumento de 1.5X, apoio de rotação e altura ajustável. Display de fácil visualização. Sonda metálica contadora por pulsos de contato. Capacidade para armazenar até 30 memórias. Caneta contadora tipo pressão para marcação. Cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra. Alimentação: 220V. Potência: 30W. Acompanha caneta contadora, sonda metálica e manual de instruções. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 1.591,00 |
| 35 | 20 | Cada | Cuba de eletroforese horizontal. 02 Pentes de 48 amostras e 2mm de espessura. Voltagem: 220 V. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 850,00 |
| 36 | 10 | Cada | Estufa bacteriológica 100 litros. Estufa de Cultura Bacteriológica DIGITAL e INOX INTERNO. Estrutura externa em chapa de aço, revestida com pintura epóxi eletrostática. Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural. Porta em fecho magnético, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais do interior da câmara. Porta interna de vidro temperado para permitir visualização interna da câmara. Iluminação da câmara de trabalho com acendimento automático ao abrir a porta. Faixa de trabalho mínimo de +37ºC até +65ºC. Controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital. Resolução do controle de temperatura de +/- 0,1ºC e homogeneidade do sistema de +/- 1ºC. Sistema Bivolt para tensão e alimentação, 110 / 220 V. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 4.116,00 |
| 37 | 20 | Cada | Fonte de tensão para eletroforese. 300 Volts 500 mA 150 Watts. Voltagem constante. Corrente constante. Últimos parâmetros programados mantidos na memória. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 1.780,00 |
| 38 | 20 | Cada | PHmetro portátil. Gabinete em material plástico ultra-resistente com fino acabamento. Display de cristal liquido alfa numérico 16x2. Funções de Stand-By, pH, milivolts e calibração (cada função em uso é sinalizada no display). Faixa de medição de 0,00 a 14,00pH ou ±1000mV. Compensação automática da temperatura de 0 a 100ºC. Reprodutibilidade de +/- 0,1pH e +/- 1 mV. Legibilidade de 0,01pH e mV. Calibração com 2 buffers selecionáveis. Fornecido com eletrodo combinado universal com referência interna de Ag/AgCl, sensor de temperatura encapsulado em aço inoxidável. Bateria compatível com o equipamento (inclusa). Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 597,00 |
| 39 | 10 | Cada | Sistema para fotodigitalização de géis em luz UV com Transiluminador UV. Com luz UV e branca, filtro 200 x 200mm.. A imagem pode ser impressa ou salva em disco, com sistemas de fotografia instantânea, sistema digital da câmera e o sistema de vídeo documentação. Permite a otimização da sua imagem de gel antes da impressão. Ajuste de zoom, abertura, foco e tempo de integração e pode ver os efeitos dos ajustes antes da captura da imagem. Voltagem: 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 26.410,00 |
| 40 | 10 | Cada | Espectrofotômetro Ultravioleta Digital Microprocessado, com as seguintes características mínimas: Gabinete em material plástico ultra-resistente; Indicação digital em display de cristal líquido; Funcionamento totalmente microprocessado; Faixa fotométrica: 0 – 125.0%; 0 –2,5a; 0 – 1999C (fator 1999F); Lâmpada de Deutério e de Tungstênio Halogênio; Seleção do comprimento de onda de 1 em 1 nanômetro; Leituras diretas em Absorvância (A), Transmitância (%T) e Concentração (C); Exatidão do comprimento de onda: ± 2 nm e transmitância ± 0.5% T; Reprodutividade do comprimento de onda: 0,5 nm; Largura da faixa espectral: 4 nm; Reprodutibilidade de transmitância: 0,3% T; Luz espúria: ≤ 0,1% (220 nm e 340nm); Estabilidade: ± 0,002A / hora, após aquecimento; Ajuste automático do zero; Precisão fotométrica: ± 0,004A e 0.5A; Compartimento de amostra para quatro cubetas, aceita cubetas de 5mm e 10mm de caminho ótico; Software para trabalhar em conjunto com o computador, executa medições diretas da concentração de amostras diluídas, memoriza os valores de absorvância e transmitância que são transferidos para o Excel, para a geração de gráficos; Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, dois fases e um terra, NBR13249; Acompanha estojo com 4 cubetas em vidro e 2 em quartzo, ambas de 10mm de caminho ótico, software simples, cabo para conexão ao e manual de instruções; Voltagem: 220V. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. | R$ 26.031,00 |

2 - INFORMAÇÕES GERAIS:

2.1 - A licitante, detentora da proposta classificada em primeiro lugar, para ser declarada vencedora, deverá estar cadastrada no SICAF, com a documentação válida, na forma da lei, mediante consulta “on-line”, e deverá, encerrada a etapa de lances, enviar imediatamente, via sedex, os documentos a que se referem os Subitens 8.1.1 a 8.1.5, deste Edital, por fax pelo telefone: (53) 3921-1396 ou email: cpl@ufpel.edu.br no período máximo de 02 (duas) horas e logo após em original ou cópia autenticada no prazo de até 03 (três) dias úteis, para o endereço:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CAMPUS UNIVERSITÁRIO – PRÉDIO DA REITORIA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO – LICITAÇÕES

RUA GOMES CARNEIRO Nº 01 – CENTRO – PELOTAS/RS

CEP: 96010-610.

2.2 - Caso haja alteração do local de entrega dos bens, será especificado de acordo com a nota de empenho, o qual deverá ser entregue pela licitante sem ônus para a UFPel.

2.3 - O prazo de entrega dos produtos, objeto da nota de empenho, não poderá exceder a 30 (trinta) dias, sendo a empresa notificada via fax ou e-mail, obrigando-se a confirmar seu recebimento. A contagem do prazo de entrega só terá inicio após a confirmação do recebimento do empenho por parte da empresa. O ônus de provar a indisponibilidade do meio escolhido cabe à empresa, bastando à UFPel tão somente emitir por esses meios a notificação.

2.4 - Os bens deverão ser novos, sem uso e possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da entrega em nosso Almoxarifado,

2.5 - A Assistência Técnica, para os equipamentos, durante o período de garantia deverá ser prestada na região, devendo ser informado na proposta, o responsável (ou empresa) pelo serviço.

2.6 - Os produtos entregues deverão estar acondicionados de forma compatível com sua conservação, em embalagens lacradas pelo fabricante.

2.7 - A UFPel terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a conferência e devolução dos itens que não preencham as especificações.

2.8 - A empresa contratada deverá fazer a reposição dos itens que não preencham as especificações, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar da data de devolução, sendo que, em caso de não aceitação do material, a devolução (frete) será por conta da contratada.

2.9 – Caso seja conveniente, poderá ser solicitado amostras do equipamento a ser adquirido.

2.10 - As penalidades contratuais, são as previstas no artigo 7º da Lei 10.520/2002 e artigo 28 do Decreto n. 5450/2005 e demais normas cogentes: “Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”.

3 - LOCAL DE ENTREGA:

Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da UFPel,  sito no  CAMPUS UNIVERSITÁRIO, Caixa Postal 3054, CEP 96010-900, Bairro Jardim América/Capão do Leão – RS.

4 – DA NOTA DE EMPENHO:

Na proposta deverá conter o nome, telefone e e-mail (endereço eletrônico) do Responsável da Empresa pelo recebimento da Nota de Empenho.

# ANEXO 02

# TERMO DE REGISTRO DE PREÇO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ concorda plenamente com os Termos constantes da Ata de Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº. 068/2009 da Universidade Federal de Pelotas.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 03

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos da sua habilitação e participação no presente processo licitatório, bem como ter ciência da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade

# ANEXO 04

# DECLARAÇÃO

A Empresa ___________________________________, inscrita sob o CNPJ nº _______________/_______-____ sediada na cidade de _________________________Estado __________________ à rua ____________________________________ nº __________ bairro ________________________, CEP_______________-______, fone _________________, fax __________________ declara sob as penas da lei, que não possui em seu quadro funcional, menor de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, conforme lei nº 9.854 de 27/10/99 DOU 28/10/99.

Em, _____/______________/2009.

___________________________

Assinatura

___________________________

Nome do Declarante

Nº Cédula de Identidade